平台软件数据汇总

——研发验证数据与工程核验汇总

项目团队

【摘要】本文档汇总平台软件当前的官方输入边界、数据分层、模型工程验证、4K 融合与视频处理性能、三维工程验证和质量核对结果。来源核验集合与分层数据注册表采用独立统计口径。全部模型和性能数据均来自公开、代理、近域或数字仿体工程资料；真实术中 ICG 颌骨骨髓炎记录与训练准入记录均为零。

【关键词】数据汇总；设备参数；模型性能；运行门控；工程验证

一、赛题任务 2 与任务 3 数据汇总

更新日期：2026 年 7 月 26 日

本汇总聚焦赛题任务 2“多模态医学图像融合与处理”和任务 3“AI 辅助显微成像判读”的可复核工程指标。任务 2 面向白光与荧光图像的配准、归一化、伪彩和融合；任务 3 面向荧光或灌注相关信号候选、边界风险与不确定性提示，并通过医生复核形成研发验证证据。

所有数值均来自已固定的工程输入、数据划分和计时协议。公开代理数据、工程序列与真实术中 ICG 颌骨骨髓炎目标域数据分别管理；当前结果用于展示软件方法、运行性能与复核流程，不构成临床诊断性能或治疗建议。

（一）一、赛题对应关系与展示范围

| 赛题任务 | 软件展示内容 | 本汇总的核定证据 | 可展示边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 2：多模态医学图像融合与处理 | 白光/荧光配对检查、几何配准、荧光归一化、伪彩叠加、ROI 定量与质量提示 | 4K 配准 P95、融合 P95、合计 P95、局部残差 P95 改善 | 验证 4K 工程输入上的计算链与几何一致性改善；真实设备通道同步和标定仍需独立验证 |
| 任务 3：AI 辅助显微成像判读 | 信号候选、风险区域、不确定区域、关键帧与连续帧展示、医生复核 | 锁定测试集的 Dice、IoU、Recall、三种子稳定性及分辨率分层运行性能 | 验证公开离体荧光代理上的模型选型与推理闭环；输出保持候选提示和医生复核定位 |

（二）二、数据集与测试协议

1. 任务 2：多模态融合测试协议

| 项目 | 核定内容 |
| --- | --- |
| 输入材料 | 指定 3840×2160 工程双通道序列，包含已知几何偏移、局部残差补偿需求及可追溯配对关系 |
| 测试对象 | 白光与荧光图像的几何配准、荧光归一化、伪彩映射和透明融合计算链 |
| 统计口径 | 每项指标取九成五分位（P95）；配准与融合阶段分别计时并报告合计 |
| 几何指标 | 比较局部残差补偿前后的局部残差 P95，单位为像素 |
| 计时次数 | 排除一次预热后，按固定 4K 工程输入重复执行 10 次 |
| 数据域说明 | 用于工程配准与融合验证，不替代真实显微镜双通道时间同步、相机标定、组织形变和临床场景验证 |

2. 任务 3：AI 辅助判读测试协议

| 项目 | 核定内容 |
| --- | --- |
| 训练与锁定测试数据 | 公开离体荧光代理关键帧，按源视频隔离训练、验证和锁定测试集合 |
| 判读任务 | 荧光或灌注相关信号候选分割，并生成风险与不确定性复核提示 |
| 效果评价 | Dice、IoU、Recall；锁定测试集独立报告；三种子重复训练报告 Dice 均值与标准差 |
| 运行评价 | 统一模型与输出语义下，按 4K、960×720、512×384 三档输入分辨率分别统计模型 P95、服务端端到端 P95 和峰值显存 |
| 4K 路径 | 4K 关键帧采用分块完整证据生成，输出候选掩膜、概率图、叠加图、风险图、不确定性图和关键帧证据 |
| 连续帧路径 | 受控分辨率下按上一帧完成后继续下一帧，展示最近已完成结果与对应处理耗时 |
| 数据域说明 | 公开离体荧光代理用于工程选型、阈值验证和运行性能核验；不能外推为真实术中 ICG 颌骨骨髓炎临床性能 |

（三）三、任务 2 多模态融合硬指标

1. 4K 配准与融合性能

| 指标 | 核定数值 | 计时范围 | 展示含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配准计算 P95 | 59.022 ms | 白光/荧光几何配准计算 | 4K 工程双通道输入的配准阶段耗时 |
| 归一化、伪彩与融合计算 P95 | 21.891 ms | 荧光归一化、伪彩映射与透明融合计算 | 配准后的融合呈现阶段耗时 |
| 配准与融合合计 P95 | 82.026 ms | 上述两个阶段合计 | 小于 100 ms 的任务 2 计算链工程验证结果 |
| 局部残差 P95 | 5.187 px → 1.361 px | 局部残差补偿前后对比 | 局部残差补偿后，指定工程序列的几何残差下降 |

2. 任务 2 计时边界

任务 2 的 82.026 ms 仅覆盖配准、归一化、伪彩和融合计算。文件解码、证据编码、磁盘写入、网络传输、浏览器显示和任务 3 AI 推理均不计入该数值，并在各自阶段单独记录。该分段口径用于确保融合计算性能与其他处理开销可被独立检查。

3. 任务 2 可展示结论

1. 在指定 4K 工程双通道序列上，白光/荧光配准与融合计算链的 P95 为 82.026 ms。

2. 配准阶段与融合阶段分别保留计时，59.022 ms 与 21.891 ms 的组成关系清晰可查。

3. 局部残差 P95 从 5.187 px 降至 1.361 px，表明局部残差补偿对该工程序列的几何一致性具有改善作用。

4. 该结果适用于固定工程输入与既定协议；真实显微镜文件仍需完成时间同步、几何标定、局部形变、遮挡和连续显示稳定性的独立验证。

（四）四、任务 3 AI 辅助判读硬指标

1. 锁定测试集效果指标

| 指标 | 核定数值 | 统计对象 | 可展示解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dice | 0.917681 | 公开离体荧光代理锁定测试集 | 信号候选分割与参考掩膜的重叠度 |
| IoU | 0.848335 | 公开离体荧光代理锁定测试集 | 信号候选区域的交并比 |
| Recall | 0.9099 | 公开离体荧光代理锁定测试集 | 参考信号区域的检出能力 |
| 三种子 Dice | 0.914894 ± 0.004139 | 三次独立训练 | 相同协议下的训练稳定性 |

2. 分辨率分层运行性能

| 输入分辨率与路径 | 模型 P95 | 服务端端到端 P95 | 峰值显存 | 适用展示场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3840×2160，4K 分块完整证据 | 0.724432 s | 5.776683 s | 723.579 MB | 高分辨率关键帧的完整候选、风险、不确定性与证据生成 |
| 960×720，连续帧辅助显示 | 0.036377 s | 0.176457 s | 380.134 MB | 视频播放期间的受控串行刷新与最近已完成结果展示 |
| 512×384，连续帧辅助显示 | 0.010251 s | 0.047416 s | 109.454 MB | 更低延迟的受控串行刷新与交互检查 |

3. 任务 3 计时边界

模型 P95 指模型推理阶段耗时。服务端端到端 P95 覆盖服务端接收图像后至结果生成的处理链，包含推理及对应的服务端处理开销。浏览器调度、网络传输、目标显微镜采集与显示链路不计入服务端端到端 P95。4K 完整证据路径服务于离线关键帧证据生成；960×720 与 512×384 路径服务于连续帧辅助显示，三档指标不以同一“实时”表述混用。

4. 任务 3 可展示结论

1. 锁定测试集达到 Dice 0.917681、IoU 0.848335、Recall 0.9099；三种子 Dice 为 0.914894 ± 0.004139，支持公开离体荧光代理条件下的工程模型选型与稳定性展示。

2. 4K 分块完整证据路径的模型 P95 为 0.724432 s，服务端端到端 P95 为 5.776683 s，峰值显存为 723.579 MB，适合高分辨率关键帧的完整证据生成与复核回放。

3. 960×720 路径的模型 P95 为 0.036377 s、服务端端到端 P95 为 0.176457 s、峰值显存为 380.134 MB；512×384 路径对应 0.010251 s、0.047416 s、109.454 MB，可用于受控连续帧辅助显示。

4. AI 输出用于提示需要进一步检查的信号候选、边界风险与不确定区域。候选结果需由医生结合原始影像、融合结果和质量状态复核，不输出疾病自动诊断、病理终判或治疗边界。

（五）五、答辩展示建议

| 展示顺序 | 建议呈现内容 | 评审可检查点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展示白光与荧光的配对输入、配准状态和融合画面 | 双通道输入、融合结果与质量提示 |
| 2 | 展示任务 2 指标表：59.022 ms、21.891 ms、82.026 ms 与 5.187 px → 1.361 px | 4K 融合计算的阶段拆分与几何改善 |
| 3 | 展示任务 3 锁定测试指标：Dice、IoU、Recall 与三种子稳定性 | 模型效果的统一数据域与独立测试口径 |
| 4 | 对照展示 4K、960×720、512×384 三档性能 | 完整证据生成与连续帧辅助显示的适用范围 |
| 5 | 展示候选、风险与不确定性图层进入医生复核 | AI 提示、原始影像与医生复核的闭环边界 |

（六）六、结论与边界

任务 2 已形成白光/荧光 4K 配准、归一化、伪彩与融合的分阶段性能证据：配准与融合计算合计 P95 为 82.026 ms，局部残差 P95 由 5.187 px 降至 1.361 px。任务 3 已形成公开离体荧光代理锁定测试集的效果指标、三种子稳定性指标及 4K 至受控分辨率连续帧辅助显示的分层资源与延迟指标。

当前证据用于赛题任务 2 与任务 3 的平台软件工程验证和答辩展示。真实术中 ICG 颌骨骨髓炎目标域数据、设备级同步标定、医生金标准标注与独立临床验证仍需后续分级完成；平台输出持续保持医生复核和非诊断边界。