OSTEO VISION

科奥达赛题专业评委视角差距审查

面向荧光手术显微镜的多模态融合、AI 辅助判读与三维工程验证

审查日期：2026-07-24
审查对象：osteo-vision v0.3.0-rc.2、当前挑战杯报告、软件、模型、数据、演示与提交准备
截止时间：2026-07-30 前向发榜方提交
审查口径：成都科奥达光电技术有限公司专业评委、荧光手术显微镜工程集成与临床转化视角

患者安全边界：所有输出均为术中参考信号与研发验证证据，须由医生复核，不用于自动确诊或替代临床判断。

文档导航

1. 审查依据与证据优先级	1

2. 对“最详细赛题解读”的专业校正	2

2.1 可采用的战略信号	2

2.2 不能直接写入终稿的内容	2

3. 评委总判定	3

3.1 当前成熟度	3

3.2 模拟评分	4

4. 三项核心任务逐项审查	6

4.1 新型荧光造影剂设计	6

已具备	6

关键缺口	6

截止前可完成的最低合格闭环	7

4.2 多模态医学图像融合与处理	7

已具备	7

关键缺口	8

截止前收口要求	8

4.3 AI 病灶识别与辅助判读	9

已具备	9

关键缺口	9

截止前收口要求	10

5. 软件、数据和工程证据审查	10

5.1 2026-07-24 实测通过项	10

5.2 当前质量门失败项	11

5.3 数据证据判断	11

6. 报告、答辩和提交件审查	12

6.1 当前材料优点	12

6.2 当前材料风险	12

6.3 主提交件建议结构	13

7. 发榜方可能追问的十个问题	13

8. 7 月 30 日前的硬优先级	14

P0：提交前必须清零	14

P1：显著提高得分	14

P2：截止后再推进	15

9. 逐日收口建议	15

10. 最终结论	16

阅读提示：造影剂方案、代理模型指标和 L1/L2 三维结果均按研发验证边界解释；临床决策由医生完成。

1. 审查依据与证据优先级

本次结论按以下优先级形成：

- 完整赛题原文：HT-202604成都科奥达光电技术有限公司-面向颌骨骨髓炎的智能化荧光诊疗比赛方案.pdf。

- 赛题方官方技术资料：research/literature/inventory/official/competition_official_technical_document_20260527.pdf。

- 2026-07-24 提供的《揭榜挂帅颌骨骨髓炎赛题解读_原文.docx》。

- 当前 Git main@61ab991、严格比赛配置、模型 checkpoint、软件实测与提交材料。

官方赛题原文规定三项核心答题内容：

- 面向颌骨骨髓炎精准示踪的新型荧光造影剂设计，包含机理、靶向或选择性依据、必要实验或验证数据、显微系统适配性。

- 白光与荧光等多源图像的获取、配准、融合，以及实时显示或辅助导航应用。

- 结合显微白光与荧光信息的 AI 病灶识别与辅助判读，以叠加提示、风险标注或决策辅助方式呈现。

统一评分为创新性 20 分、科学合理性 20 分、可行性 30 分、应用价值 20 分、完整性 10 分。可行性权重最高。

官方技术资料确认的设备边界包括 3840x2160、USB3.0 存储、JPEG 图片与 MP4 视频。放大倍率、工作距离、视场、照明和 ICG/NIR-II 背景资料属于设备与研究参考信息。官方材料未规定统一的 100 ms 延迟门槛，也未把 NIR-II 写成唯一可接受方案。

2. 对“最详细赛题解读”的专业校正

该解读提供了重要的发榜方偏好信号：科奥达关注 NIR-II、4K、显微镜兼容、双通道融合、实时性、AI 边界提示和临床转化。文本呈现明显的语音转写特征，包含术语、公司名称、数字和医学表述误差。报告吸收其战略信号时必须逐条回到官方资料和文献核验。

2.1 可采用的战略信号

- 发榜方希望看到造影剂、成像、算法和显微镜平台的整体方案。

- NIR-II 可形成明显创新方向，需同时回答光源、探测器、滤光片、光谱串扰、4K 成像与实时处理。

- 图像融合应覆盖配准、融合、显示和医生使用场景。

- AI 输出应直观呈现候选区域、边界、风险和置信或不确定性。

- 工程可行性与现有显微镜集成是高权重判断点。

2.2 不能直接写入终稿的内容

| 解读中的表述 | 审查判断 | 终稿处理 |
| --- | --- | --- |
| “真菌感染引起的化脓性骨髓炎” | 医学分类表述错误，常见化脓性骨髓炎主要涉及细菌感染 | 改为病原学、放疗相关、药物相关等规范分类并引用指南或综述 |
| NIR-I 穿透深度“13 mm” | 疑似“1-3 mm”转写丢失连接符 | 引用具体组织、波长、成像条件下的文献范围 |
| NIR-II 散射下降 60%、自发荧光下降 90%、性价比 3-5 倍、微米级分辨率 | 官方资料未给出这些比例，适用条件也未定义 | 删除无来源比例；保留有 DOI、实验条件和指标定义的数据 |
| “只需更换滤光片、探测器和激光器即可无缝升级” | 忽略光路镀膜、传感器响应、热管理、激光安全、曝光、同步、标定和 4K 传输 | 改为硬件改造清单、接口风险和分阶段验证计划 |
| 新型造影剂应支持术中多次注射 | 缺少药代和毒理依据，存在安全风险 | 改为剂量、时间窗、重复给药上限均需前临床验证 |
| GPU 融合延迟必须小于 100 ms | 官方赛题原文未设此硬门槛 | 作为团队工程目标，明确测量边界和未达状态 |
| U-Net 或 Transformer 是建议架构 | 只能作为候选技术路线 | 以数据、消融、校准、延迟和目标域表现选择模型 |

结论：该解读可以提高方案的技术雄心，不能替代官方要求，也不能作为数字和医学结论的唯一来源。

3. 评委总判定

3.1 当前成熟度

| 维度 | 当前成熟度 | 评委判断 |
| --- | --- | --- |
| 软件工程闭环 | 85% | 4K JPEG/MP4、融合、关键帧、连续帧、复核、导出、严格启动已形成可运行链 |
| 多模态图像处理 | 65% | 文件级双通道融合可运行，真实同步双通道、复杂配准与设备全工况验证缺失 |
| AI 辅助判读 | 55% | 工程模型、风险和不确定性输出可运行，目标域病灶识别与双通道 AI 证据接近空白 |
| 新型荧光造影剂 | 30% | 有文献路线和 A0-A4 计划，缺少确定分子、合成、光谱、靶向、湿实验和设备实测 |
| 临床与数据证据 | 35% | 医生工作流和治理设计成熟，目标域病例和可信医生像素级标注均为 0 |
| 提交材料与冻结 | 55% | 有 27 页精简稿和 127 页证据稿，证据索引、构建产物、质量门和提交包未完成最终一致性冻结 |
| 综合赛题完成度 | 65% | 软件部分领先，赛题第一核心任务形成明显短板，AI 目标与官方用语仍有距离 |

3.2 模拟评分

| 评分项 | 满分 | 当前估分 | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新性 | 20 | 14 | 4K 双路径、风险/不确定性、医生复核、证据链和安全分级具有工程特色；新探针与模型创新尚未形成可验证闭环 |
| 科学合理性 | 20 | 13 | 总体逻辑完整且边界审慎；造影剂分子设计、正式参考文献、双通道 AI 任务和关键数值证据仍不充分 |
| 可行性 | 30 | 22 | 软件严格运行和 4K 端到端链已通过；造影剂、真实设备双通道、100 ms 目标和目标域模型仍待验证 |
| 应用价值 | 20 | 16 | 医生复核、证据留痕、数据准入和病例工作流较强；真实医生使用与目标域临床数据缺失 |
| 完整性 | 10 | 6 | 三项内容均有章节；第一项实质证据不足，参考文献与提交包不完整，现行 E2E 与静态检查存在失败 |
| 合计 | 100 | 71 | 合理波动区间约 67-75 分 |

当前状态具备入围竞争力，特等奖或擂主竞争力受第一核心任务和目标域证据明显限制。没有官方入围分数线，本估分仅用于内部决策。

若仅完成软件与材料收口，合理上限约 76-80 分。若能补充可信的新探针确定方案和一组真实可复核的 A0/A1 级验证数据，得分上限才可能继续提升。

4. 三项核心任务逐项审查

4.1 新型荧光造影剂设计

已具备

- 已正确限制 ICG 的含义：灌注、通透性与组织活性相关信号，不具备颌骨骨髓炎特异性。

- 已整理四环素/自体荧光、Evans blue 与模块化骨亲和探针方向。

- 已提出 A0-A4 分级验证矩阵，覆盖光谱、材料、细菌/细胞、组织/仿体和前临床。

- 已讨论现有 ICG 光路、405-460 nm 紫蓝光扩展和滤光片适配风险。

- 已保留伦理、毒理、药代和监管边界。

关键缺口

- “ICG + 四环素 + Evans blue”属于候选组合与文献比较，无法直接构成一款新型荧光造影剂。

- 模块化探针仍停留在“骨亲和端 + 感染识别端 + 发光端 + 连接臂”的概念层，缺少唯一或主备两个确定候选。

- 缺少化学结构图、分子量、净电荷、亲水性、连接位点、候选染料骨架、骨亲和基团和感染识别配体的具体选择。

- 缺少合成路线、关键反应、纯化方法、结构确证与质量控制指标。

- 缺少目标定义：识别细菌、生物膜、坏死组织成分、羟基磷灰石、低灌注区，还是它们的组合。

- 缺少竞争结合、菌种覆盖、无菌坏死对照、炎症软组织对照和血液背景对照。

- 缺少实测激发/发射、摩尔消光系数、量子产率、光漂白、pH/蛋白/血清稳定性和串扰矩阵。

- 缺少显微镜实测证据，包括工作距离 200-630 mm、放大倍率 1.3x-17x、曝光、增益、视场和照明变化下的 SNR/CNR。

- 当前精简报告写有“团队后续可在此处替换”，该句会让评委直接判断核心章节尚未完成。

- 解读明显偏向 NIR-II，当前主探针设计仍以 750-830 nm ICG 窗口为目标，战略响应不足。

截止前可完成的最低合格闭环

- 选定一个主候选和一个备选，给出完整分子设计卡：靶标、结构、光谱、预期药代、合成、风险和停止条件。

- 明确 NIR-II 的定位。若无法完成真实 NIR-II 候选，就写成 NIR-II 兼容扩展路线，并解释现有设备需增加 InGaAs 探测、滤光和光源验证。

- 补一张“候选探针-显微镜光谱匹配图”，区分实测、文献和设计值。

- 补一张“ICG、四环素/自体荧光、主候选探针”的机理与用途对照表。

- 把 A0-A4 矩阵细化为样本量、对照、指标、接受阈值和失败退出条件。

- 任何来不及完成的实验统一写为计划，严禁生成或包装虚构数据。

评委风险等级：致命级。该项在官方答题要求和发榜方技术兴趣中均处于核心位置。

4.2 多模态医学图像融合与处理

已具备

- 严格主路径支持官方 3840x2160 JPEG 和 MP4。

- JPEG 白光/荧光成对输入具备背景扣除、平移配准、归一化、伪彩、alpha 融合、ROI 定量和证据写出。

- MP4 具备播放、关键帧分析、连续帧快速分析、视频 mask/overlay 与 manifest。

- 4K tiled 全证据路径和 960x720 live_fast 路径均有实测。

- 配准失败、通道不可信、模型不可用和三维条件不足时有降级路径。

- 2026-07-24 严格比赛配置端到端自测通过：4K JPEG 融合、4K MP4 关键帧分析、工程复核和 25.7 MB 证据包完整生成。

关键缺口

- 当前配准核心为相位相关平移，难以覆盖组织形变、旋转、尺度变化、镜头遮挡、烟雾、器械、变焦与工作距离变化。

- 缺少相机内参、双通道外参、畸变、色差和单位像素物理尺度的设备标定证据。

- 缺少真实三路输出的时间戳、帧同步和几何关系验证。

- 当前 4K 全证据 P95 为 5.78 s，适合离线关键帧；与解读提出的 100 ms 级融合目标存在数量级差距。

- live_fast P95 为 176 ms，输入为 960x720，且未计 HTTP、浏览器调度、采集与传输，无法表述为 4K 端到端小于 100 ms。

- 缺少同步双通道真实视频的连续配准稳定性、抖动、漂移和失败率统计。

- 当前报告将三维 L0/L1/L2 占用较多篇幅，可能稀释白光/荧光融合这一官方核心任务。

截止前收口要求

- 把运行指标拆成采集、解码、配准、融合、模型、写盘、API 和浏览器显示，不再用单一“实时”标签。

- 将当前能力明确命名为“4K 离线关键帧全证据”和“受控分辨率连续帧辅助显示”。

- 增加配准路线图：平移基线、仿射、单应性、局部非刚性或光流、时间平滑、质量门与回退。

- 增加倍率、工作距离、曝光、遮挡和运动的测试矩阵，标注当前已测与待测。

- 报告中给出 100 ms 目标的测量边界和分阶段方案，当前结果保留真实值。

评委风险等级：高。软件链较强，设备级同步配准和实时性证据决定可行性得分上限。

4.3 AI 病灶识别与辅助判读

已具备

- 严格配置加载真实 checkpoint，禁止缺失权重时启发式回退。

- 主线模型在公开离体荧光代理数据上完成多模型、多随机种子和阈值比较。

- 锁定代理测试指标为 Dice 0.917681、IoU 0.848335，并明确不可外推到目标域。

- 输出覆盖 fluorescence_signal_mask、risk_mask 和 uncertain_mask。

- 医生可接受、修改、驳回候选区，并进入 ROI、版本和训练准入链。

- 人工标注、复核身份、数据授权、训练准入和证据包设计成熟。

关键缺口

- 真实术中 ICG 颌骨骨髓炎 JPEG/MP4 为 0，可信医生像素级标注为 0，目标域训练准入为 0。

- 当前主线识别荧光信号候选，无法证明识别颌骨骨髓炎病灶、坏死骨、活性骨或切除边界。

- 严格主线模型接收单帧 RGB 图像，尚未形成官方要求意义上的白光与荧光双分支联合模型。

- 报告中的“结合白光/荧光”描述需要区分融合处理输入与 AI 模型真实输入。

- 缺少目标域敏感性、特异性、阳性/阴性预测值、校准、医生一致性和外部验证。

- 骨活性多任务和患者条件模型均未通过主线替换门，放入正文会增加解释负担。

- 骨面门控仍依赖医生 ROI 或提示辅助复核，当前真实医生门控样本缺失。

- 代理模型名称、数据域、输出语义和临床术语较多，评委可能难以快速理解主线到底判断什么。

截止前收口要求

- 主任务固定为“荧光/灌注信号候选 + 边界风险 + 不确定性 + 医生复核”。

- 用一张表清楚区分当前已测、代理验证、未来目标域和禁止声称。

- 报告明确当前 AI 主线的实际输入通道，双通道模型列为下一阶段并说明训练数据需求。

- 优先补充 5-10 个由临床医生进行图像级或区域级复核的公开/近域示例意见。它们只能作为可用性反馈，不能转换为目标域性能。

- 保留一张模型选型表和一张典型成功/失败案例图，删减大量次要模型与代理指标。

评委风险等级：高。软件实现可信，病灶识别语义与目标域证据距离较大。

5. 软件、数据和工程证据审查

5.1 2026-07-24 实测通过项

- 严格比赛配置预检通过，checkpoint SHA256 与 sidecar 有效，FFmpeg/ffprobe 可用。

- 4K JPEG/MP4 端到端比赛流自测通过，真实主线 checkpoint 被执行，无启发式回退。

- 核心 pytest 在独立临时目录运行通过。

- 后端 pytest 通过。

- 前端 TypeScript 检查、214 项 Vitest 和生产构建通过。

- 独立三维运行时类型检查、20 项 Vitest 和构建通过。

- Ruff 通过。

- 15 份数据 manifest、47 条记录、138 个文件、约 5.51 GB 全部通过来源与 SHA256 核验。

- 严格启动脚本在独立端口成功启动后端、前端和三维运行时，并完成模型预热。

5.2 当前质量门失败项

- mypy 当前有 6 个错误，集中在 Pillow Image.save 参数类型。

- Playwright E2E 无法启动，配置仍引用已删除的 backend.src.api.app:app。

- 挑战杯展示页的独立三维运行时在严格启动环境显示“没有可渲染的三维模型”；API 明确返回 public_reference_model_asset_unavailable。

- 证据索引生成于 d536410，当前代码为 61ab991，且旧索引继续记录已迁移的 backend/src 与 src 路径。

- 当前 evidence manifest 未包含 27 页精简报告和 127 页完整证据报告，报告入口与证据冻结对象不一致。

- 4K 门控旧报告仍写“比赛配置已选择候选：False”，与当前严格主线状态冲突。

- 工作区存在未跟踪 output/，正式冻结前需要确认其归属并保持提交工作区干净。

上述问题直接影响“现场可重复演示”“证据可信”和“提交件与代码一致”。

5.3 数据证据判断

数据治理和来源记录是项目的明显优势。当前数据主要服务代理训练、软件链验证、三维解剖参考和临床变量探索。它们无法填补以下核心证据：

- 颌骨骨髓炎术中同步白光/ICG 视频。

- 坏死骨、活性骨、炎症软组织与病理/培养对应标签。

- 可信医生像素级边界和双人一致性。

- 新型探针在材料、细胞、组织或动物层面的原始实验数据。

- 科奥达设备全倍率、全工作距离和双通道同步实测。

6. 报告、答辩和提交件审查

6.1 当前材料优点

- 27 页精简版信息密度适中，图表和配色整体专业。

- 127 页完整证据版可用于团队答辩准备与证据查询。

- 医学边界、非目标域声明和安全降级贯穿全文。

- 报告已覆盖三项赛题要求、系统架构、实验、工程、创新和路线图。

6.2 当前材料风险

- 27 页精简 PDF 第 2 页“文档导航”为空，呈现为明显的未更新目录。

- 第 4 页出现 Markdown **关键词：** 原始标记。

- 正式参考文献不足，结尾仅有少量证据说明，缺少作者、题目、期刊、年份、卷页、DOI/PMID 的完整列表。

- 造影剂章节篇幅与证据强度不足，且包含“后续可替换”措辞。

- 三维、患者条件、DICOM 和数据治理篇幅较大，赛题三项核心尤其造影剂和双通道 AI 被稀释。

- 报告版本为 2026-07-22，当前代码和 README 已继续变化，截图、测试数、路径和状态需要重建。

- 127 页完整证据版不适合作为主提交件，评委难以在短时间抓住主线。

- 目前没有最终提交 ZIP，也未在仓库内发现审核通过且盖章的报名表。

- 未见最终文件命名、压缩包目录、SHA256、邮件主题、收件确认和备用提交记录。

6.3 主提交件建议结构

建议主报告控制在 28-35 页，正文围绕评分项和三项核心任务：

- 摘要与一页总方案。

- 临床问题、赛题对应和公司设备边界。

- 新型造影剂确定方案与 A0-A4 验证。

- 4K 白光/荧光配准融合与实时分级。

- AI 候选、风险、不确定性和医生复核。

- 工程验证结果、失败案例与安全降级。

- 创新性、科学合理性、可行性、应用价值和完整性逐项自证。

- 实施计划、团队分工、知识产权、合规与产业协同。

- 正式参考文献。

三维、患者条件、DICOM、远程协作和大规模数据治理放入“平台扩展与工程底座”一节或附录。

7. 发榜方可能追问的十个问题

- 你们所谓“新型造影剂”具体是哪一个分子，结构、靶点和合成路线是什么？

- 该探针识别感染、坏死、骨矿化或灌注中的哪一项？如何排除炎症充血和无菌坏死？

- 它为什么适配现有显微镜？现有设备需要增加哪些光源、探测器、滤光片和安全控制？

- 报告里的数据哪些是团队实测，哪些来自文献，哪些来自代理或仿真？

- 真实颌骨骨髓炎目标域样本为 0 时，AI 如何证明可迁移？

- 当前 AI 实际使用白光与荧光双通道，还是只处理一个 RGB 关键帧？

- 5.78 s 与 176 ms 分别代表什么？采集、传输和显示是否计入？

- 组织变形、烟雾、器械遮挡、倍率变化时，平移配准为什么仍可信？

- 现场没有网络、没有医院数据、三维模型缺失或 GPU 异常时，软件如何完成演示？

- 平台如何进入科奥达产品体系，设备方、医院和项目团队分别承担什么责任？

答辩材料需要为每个问题准备一页备份证据或一段 30 秒内可复述的回答。

8. 7 月 30 日前的硬优先级

P0：提交前必须清零

- 冻结一个确定的新探针主方案，补齐结构、靶点、合成、光谱、设备适配、对照、阈值和风险。

- 删除或降级所有无来源 NIR-II 数字、临床效果和 100 ms 达标暗示。

- 修复 Playwright 后端入口、6 个 mypy 错误和严格演示下 D024 三维资产缺失。

- 用当前提交重新跑全质量门、严格启动、4K 比赛流、现场演示和导出。

- 重建精简 DOCX/PDF，更新目录，清除 Markdown 标记，逐页目视校验。

- 建立完整参考文献表，核对正文每个定量结论的来源。

- 更新 evidence manifest 和证据索引到最终 Git 提交，移除迁移前路径与状态冲突。

- 准备审核通过且盖章的报名表。

- 生成最终 ZIP，内含 Word、PDF 和报名表，核对文件可打开、大小、命名与 SHA256。

- 提前发送至 zxw@cdcorder.com，取得送达或收件确认。

P1：显著提高得分

- 补一张新探针结构与光谱示意、一张显微镜改造/适配图、一张 A0-A4 验证矩阵。

- 补一张配准失效案例与降级图，避免只展示成功样例。

- 补一张 AI 真正输入、真实输出和禁止解释的语义表。

- 完成 3-5 名临床或荧光成像专家的结构化可用性评审记录。

- 准备 3 分钟主演示、5 分钟完整演示和无 GPU 录屏备份。

- 向赛题专班确认 NIR-II 是否为初审偏好、湿实验数据的最低要求、页数与文件命名限制。

P2：截止后再推进

- 患者条件分割的空间调制解锁。

- 更多代理模型架构与小幅 Dice 优化。

- DICOM 扩展、远程协作与附加导出格式。

- L3 真实术中导航、复杂三维规划和更多三维交互。

- 大规模公开异域数据继续扩充。

9. 逐日收口建议

| 日期 | 交付物 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 7 月 24 日 | 决定主探针、审查结论和最终报告目录 | 团队确认唯一主线与禁止声称清单 |
| 7 月 25 日 | 造影剂确定方案、结构图、光谱图、A0-A4 表 | 每个数字有来源，每个实验有对照和停止条件 |
| 7 月 26 日 | 软件 P0 修复、严格演示资产、全质量门 | E2E、mypy、pytest、构建、4K 比赛流全部通过 |
| 7 月 27 日 | 主报告源稿、正式参考文献、评分自证表 | 三项核心任务篇幅均衡，无待替换文本 |
| 7 月 28 日 | DOCX/PDF、逐页 QA、现场演示与录屏 | 目录、图号、页码、引用、截图和指标一致 |
| 7 月 29 日 | 最终 Git/tag、证据索引、ZIP、报名表、邮件草稿 | SHA256 固定，换机可打开，离线可演示 |
| 7 月 30 日前 | 正式发送并确认 | 邮件送达、附件完整、保留发送与收件证据 |

10. 最终结论

项目已经拥有较成熟的软件平台、严格运行、4K 文件工作流、医生复核和证据导出能力。这部分明显超过常规概念方案，能够支撑可行性、应用价值和工程完整性。

当前最大差距集中在新型荧光造影剂。现有内容具备文献与实验计划基础，尚缺少可以让科奥达光学、药学和临床评委共同评审的确定分子与验证闭环。第二个高风险是 AI 的目标域语义，当前主线只能证明荧光代理信号分割的工程能力。第三个高风险是提交冻结，现行 E2E、mypy、三维演示资产、证据索引、报告格式和最终 ZIP 仍有明确问题。

截止前应停止扩张次要功能，把团队资源集中到“确定探针方案、双通道融合证据、AI 语义收口、全质量门、报告与提交包”五件事。完成 P0 后，项目可以形成一套边界清楚、软件可信、方案完整且可被科奥达继续联合验证的参赛作品。