颌骨骨髓炎智能化荧光诊疗

赛题差距、困难与国内外解决路径归档报告

只读审计与互联网资料复核归档

归档日期：2026年7月10日

用途与医学边界 本报告用于比赛方案决策、研发验证和团队协作。所有模型输出均定位为术中参考信号、风险提示和医生复核辅助。代理数据、伪标注和公开异域数据所得指标不能用于声称真实术中ICG颌骨骨髓炎临床性能。

# 零、R01-R08修复归档更新

2026年7月10日已完成前八项问题的比赛版工程修复。本节记录当前可核验状态，后文章节保留问题发现时的背景、互联网解决路径和外部依赖，便于追溯决策过程。

| 编号 | 修复状态 | 当前证据 |
| --- | --- | --- |
| R01 视频源级泄漏 | 已完成 | 192帧/48视频源按源分组；train/val/test为28/14/6源；leakage_detected=false |
| R02 多mask全零 | 工程修复完成 | 独立双头监督、有效性mask和逐头阈值；测试两个头空mask率均为0 |
| R03 0.9093可信度 | 已完成 | 旧值撤回泛化证据地位；独立测试Dice 0.9214，视频级95% CI 0.9127-0.9302 |
| R04 最终证据链 | 已完成比赛版索引 | 证据已按造影剂、多模态融合、AI判读、设备适配和医学边界重排 |
| R05 双通道AI | 已完成代理基线 | 四组消融均可运行；验证集选择early fusion；独立测试Dice 0.8654 |
| R06 ICG动态定量 | 已完成软件实现 | 背景扣除、归一化时间强度曲线、达峰时间、上升斜率、AUC和质控 |
| R07 4K稳定性 | 已完成关键帧验证 | 3840x2160、45 tiles、5次运行；端到端P50/P95为3481.8/7577.3 ms |
| R08 不确定性 | 已完成技术校准 | 温度缩放、预测熵、TTA方差、ECE/Brier、uncertain_mask和复核优先级 |

更新后的证据边界 上述结果均用于比赛版工程验证。D046指标来自公开非目标域视频伪标注，bone_gate来自待复核prompt-assisted种子；造影剂实物、真实目标域病例与医生金标准、企业显微镜实机验证仍属于外部依赖。

## 0.1 无泄漏单mask评估

新主线候选使用视频源级分组清单训练，验证集确定阈值0.45，测试集只执行一次独立评估。测试Dice为0.9214、IoU为0.8546、Boundary F1为0.9844，空mask率和过分割率均为0；ECE为0.00524，Brier score为0.01973。所有结果只代表D046伪标注代理任务。

## 0.2 多mask与双通道模型

多mask训练已按图像聚合标签，并为荧光信号头和骨面门控头提供独立有效性mask、损失和阈值扫描。测试Dice分别为0.4984和0.8722，两个头均保持非空。双通道模型完成白光单模态、荧光单模态、早期融合和中间融合四组消融，验证集选择early fusion，测试Dice为0.8654。白光由源图亮度合成，结果只证明工程可运行性。

## 0.3 动态定量、4K与不确定性

视频汇总已加入稀疏关键帧时间强度曲线，输出背景扣除值、基线到峰值归一化、达峰时间、最大上升斜率、AUC和曲线质控。官方4K尺寸的五次强制tiling验证全部通过，模型推理P50为1587.4 ms，端到端P50/P95为3481.8/7577.3 ms。推理配置已启用温度1.4138和TTA不确定性，输出risk_mask、uncertain_mask与医生复核优先级。

# 一、执行摘要

项目已经形成较完整的平台软件演示闭环，具备4K JPEG/MP4输入、白光/荧光融合、关键帧分割提示、医生复核和证据导出能力。按官方三项答题要求衡量，主要缺口集中在新型造影剂方案证据、真实目标域数据、无泄漏AI评价、企业显微镜实机适配以及最终参赛文档。

互联网与学术资料复核显示，多数困难存在可执行的比赛版解决路径。三项能力仍依赖外部协作：原创造影剂实物验证、真实目标域病例及医生金标准、企业显微镜实机验证。公开数据和工程方法可以降低风险、完善论证并维持软件闭环，无法生成缺失的临床证据。

| 维度 | 当前判断 |
| --- | --- |
| 软件工程演示成熟度 | 约75%：主流程可演示，仍需长视频、设备样片和交付冻结验证 |
| 官方三项答题整体就绪度 | 约45%-55%：第二项较强，第三项为代理工程验证，第一项仍需形成独立方案 |
| 真实目标域与医学证据成熟度 | 低于20%：缺真实术中白光/ICG病例、医生像素级标注和目标域独立测试 |
| 提交风险 | 截止2026年7月30日；最终Word/PDF、无泄漏重评估和造影剂章节需优先收束 |

# 二、官方赛题目标与当前距离

依据本地完整赛题方案和赛题方设备技术文档，完整作品需覆盖三项核心内容：新型荧光造影剂设计、多模态白光/荧光图像融合与处理、AI辅助显微成像判读。设备输入边界包括3840×2160摄录、USB3.0存储、JPEG图片和MP4视频。

| 官方要求 | 当前状态 | 成熟度判断 | 决定性缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型荧光造影剂设计 | 已有ICG基线、四环素/自发荧光、骨靶向及细菌靶向文献 | 15%-25% | 缺独立候选结构、光谱适配、稳定性、毒性及选择性验证 |
| 多模态融合与处理 | 具备4K输入、背景扣除、配准、伪彩、融合、ROI定量和播放同步 | 60%-70% | 缺真实双通道同步样片、设备标定和连续实机验证 |
| AI辅助显微判读 | 具备checkpoint、tiling、候选区、风险/不确定性和医生复核 | 40%-50% | 缺目标域标注、无泄漏独立评价和显式双通道模型 |
| 企业显微镜集成 | 文件格式已对齐官方边界 | 35%-45% | 缺通道编码、时间同步、曝光、倍率、滤光片和长视频实测 |
| 最终作品交付 | 已有多份阶段报告和软件证据 | 20%-30% | 缺按三项核心要求重排的最终Word/PDF和冻结版本 |

# 三、困难与解决路径总表

以下结论采用四级分类，便于团队区分可立即推进事项与外部依赖。

| 困难 | 当前证据 | 解决类别 | 建议路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型荧光造影剂 | 已具备 ICG、四环素/骨自发荧光、骨靶向和细菌靶向文献链 | 需企业/医院/实验团队配合 | 形成明确候选结构与验证矩阵；原创性能需合成、光谱和生物学验证 |
| 真实目标域数据 | 未发现公开的颌骨骨髓炎白光/ICG像素标注视频集 | 当前无可靠替代 | 采用公开荧光代理、骨髓炎公开视频、CBCT代理和后续小金标准集分层推进 |
| 医生金标准 | 现阶段暂缺医生关键帧/ROI标注 | 需企业/医院/实验团队配合 | SAM 2/CVAT预标注，医生仅复核高价值关键帧 |
| 历史指标泄漏 | 同源视频帧可能跨训练集和验证集 | 当前可直接落地 | 按 source_video_id/case_id 重划分并重训，历史指标降级 |
| 多 mask 模型全零 | 当前训练记录显示 Dice、IoU和预测阳性比例为0 | 当前可直接落地 | 先做标签审计与小样本过拟合，再调整采样、损失和阈值 |
| 双通道 AI | 现有AI链路以单幅RGB关键帧为主 | 当前可直接落地 | 双编码器中间融合，完成单模态与融合消融 |
| 配准与标定 | 当前主要为轻量平移配准 | 需企业/医院/实验团队配合 | 离线双通道标定、在线残差校正、荧光仿体质控 |
| ICG 定量 | 绝对强度受曝光、距离、剂量和运动影响 | 当前可直接落地 | 背景扣除、运动补偿、归一化时间强度曲线 |
| 4K实时分析 | 当前属于关键帧播放同步分析 | 当前可直接落地 | 4K播放与低分辨率异步AI双速管线，保留关键帧表述 |
| 不确定性 | 已有风险/不确定性输出，缺系统校准 | 当前可直接落地 | 温度缩放、TTA/集成方差、ECE/Brier与复核优先级 |
| 三维空间映射 | 具备CBCT三维工作台，术中坐标尚未注册 | 需企业/医院/实验团队配合 | 保持术前参考定位；完整导航需跟踪、配准与误差验证 |
| 最终参赛交付 | 仓库未发现按官方三项重排的最终Word/PDF | 当前可直接落地 | 按造影剂、融合、AI、设备适配、证据边界重写并冻结 |

# 四、逐项解决方案

## 4.1 新型荧光造影剂

建议形成“骨定位 + 感染识别 + 近红外发光”的候选设计框架。骨定位端可采用磷酸基或双膦酸基，提高对羟基磷灰石的亲和力；感染识别端可评估万古霉素、IsaA抗体或金黄色葡萄球菌核酸酶激活底物；发光端优先考虑接近企业ICG检测窗口的七甲川菁类染料。

- 骨靶向证据：磷酸化近红外染料已显示骨矿物亲和与长期滞留能力。

- 细菌靶向证据：Vanco-800CW可识别革兰阳性菌及相关生物膜，已有动物、取出内固定物和人体尸体模型证据。

- 候选限制：颌骨骨髓炎可能为多菌种感染；单一万古霉素靶点覆盖有限。

- 光学限制：Vanco-800CW峰值与ICG通道接近但不完全一致，需获取企业滤光片透过曲线。

结论分类 候选设计和文献论证可直接完成；合成、纯化、光谱、细胞、组织选择性及安全性验证需要化学、药理、口腔病理和实验团队协作。

## 4.2 四环素与骨自发荧光保底路径

四环素标记与骨自发荧光在颌骨坏死、颌骨放射性坏死及慢性硬化性下颌骨髓炎中已有边界提示研究。该路线可支撑坏死骨与活性骨差异的科学机制，并可设计为造影剂对照组或扩展通道。其激发通常位于蓝光范围，和企业ICG近红外通道存在明显光谱差异。

结论分类 该路线适合降低造影剂章节的论证风险，无法单独满足原创近红外造影剂的全部验证要求。

## 4.3 真实目标域数据缺失

本轮未核验到公开的“颌骨骨髓炎 + 白光/ICG + 可下载MP4 + 像素级标注”数据集。检索中出现的所谓MICCAI ICG-SEG仓库链接返回404；SurgeryVideoQA提供视频问答数据，未提供荧光分割mask。

- 公开荧光工程代理：OnLume/Dryad与OFDVDnet，可验证双通道、去噪、融合、低剂量和时序处理。

- 骨髓炎真实公开视频：本地清单已记录25个非荧光骨髓炎视频文件，可用于手术场景、视频输入和自监督预训练。

- 口腔多光谱代理：MODID可提供口腔组织多光谱先验，但其波段和ICG目标域不同。

- CBCT层：ToothFairy2、D024/D025及少量医院CBCT用于颌骨解剖、三维表面和术前证据。

- 目标域层：后续企业/医院样片只用于微调、标定和独立测试，必须按病例和视频源隔离。

结论分类 公开资料足以维持工程验证闭环；真实目标域临床性能没有可靠公开替代。

## 4.4 医生标注与小金标准集

采用SAM 2视频传播和CVAT复核工作流，可以把医生工作量集中到高价值关键帧。建议先由工程人员完成帧筛选、提示框和初始mask，再由医生执行接受、修改或驳回。

- 首批目标：按不同视频源选择50-100个关键帧，覆盖暴露骨、软组织、器械遮挡、强弱荧光和边界模糊场景。

- 双人独立复核10%-20%样本，记录一致性和分歧仲裁。

- accepted/modified进入高权重训练；rejected进入负例或错误分析；review_required不得进入金标准测试。

- 测试集先锁定，后续模型和伪标签不得反向污染测试集。

结论分类 工具链可直接部署；标签的医学有效性仍依赖医生复核。

## 4.5 历史指标泄漏与可信评估

现有关键帧伪标签以帧级sample_id进行划分，同一源视频的相邻帧可能同时进入训练集和验证集。由此得到的Dice 0.9093存在明显乐观偏差。

- 先按source_video_id或case_id分组切分，再从每组抽取关键帧。

- 重新训练全部候选模型，旧指标只保留为历史代理实验。

- 报告Dice、IoU、Boundary F1、空mask率、过分割率、灵敏度、特异度和视频级bootstrap置信区间。

- 真实医生标注测试集与伪标签测试集分开报告，禁止混合为单一临床指标。

结论分类 该问题完全由项目内部解决，且属于提交前最高优先级。

## 4.6 多 mask 模型全零

当前多mask训练结果为零时，首要任务是验证标签、损失和坐标链路。继续替换网络架构无法自动修复空标签或极端类别不平衡。

- 统计每个mask的非空率、阳性面积比例、复核状态、空间尺寸和图像对应关系。

- 先让模型过拟合4-8个有效样本，确认前向、损失、反向和阈值链路。

- 采用正样本patch采样、BCE + Dice/Tversky、多头独立损失和逐头阈值扫描。

- bone_gate_mask缺医生或prompt复核时继续保持不可用/待复核状态。

结论分类 训练链路可直接修复；有效骨面标签仍依赖人工复核。

## 4.7 白光/荧光联合AI

推荐以双编码器中间融合为首个可运行基线。白光分支学习骨面纹理、器械和解剖边界；荧光分支学习信号强度、灌注变化和时序特征；融合模块输出骨面门控、荧光信号、风险和不确定性四类mask。

- 完成四组消融：白光单模态、荧光单模态、输入级早期融合、特征级中间融合。

- 加入通道缺失训练和质量门控，避免单通道异常导致无提示输出。

- 使用公开配对荧光视频证明工程能力，目标域临床指标继续留空。

结论分类 模型结构、训练脚本和推理adapter可直接实现；目标域有效性需要真实双通道数据。

## 4.8 配准、标定与设备适配

离线标定应覆盖两通道内参、畸变、相对位姿、尺度和工作距离；在线阶段再以互信息、ECC或光流进行残差校正。使用含ICG或近红外荧光材料的组织仿体测量检测下限、均匀性、信噪比、畸变和通道偏移。

- 企业需确认白光/NIR原始通道是否分别导出，以及MP4中的通道布局。

- 企业需提供同步方式、时间戳、帧率、曝光、增益、倍率、工作距离和滤光片曲线。

- 若设备只输出合成overlay，平台可做显示与量化验证，无法恢复真实原始双通道。

结论分类 算法和标定方案成熟；真实集成结论需要企业设备资料与实机样片。

## 4.9 ICG动态定量

单帧绝对强度受设备、曝光、距离、组织表面、注射剂量和运动影响。建议将量化主线调整为背景扣除、运动补偿和归一化时间强度曲线，并输出到峰时间、归一化上升斜率、AUC和曲线质量。

- 锁定曝光、增益、照明、工作距离和采集时长。

- 记录剂量、注射时间、注射速率和可能的动脉输入函数。

- 对运动、出血、器械遮挡和饱和帧设置质量标记。

结论分类 软件算法可直接落地；跨病例阈值需要标准化协议和真实样本验证。

## 4.10 4K关键帧近实时分析

比赛版采用双速管线更稳妥：4K原视频保持正常播放，AI在缩放帧或ROI上异步运行；关键帧执行4K tiling，关键帧之间使用光流或视频分割传播。

- 硬件解码优先使用NVDEC/FFmpeg或等价路径。

- 推理层可评估TensorRT FP16、异步队列和丢帧策略。

- 记录解码、预处理、推理、后处理和显示的分阶段延迟及P95。

- 界面与报告继续标记keyframe-based playback analysis。

结论分类 关键帧近实时可直接推进；4K逐帧30 FPS需要目标硬件实测后再作判断。

## 4.11 不确定性与医生复核优先级

技术性不确定性可以通过温度缩放、测试时增强方差或深度集成获得，并与时序跳变、通道缺失和质量异常合并为复核优先级。

- 报告ECE、Brier score、可靠性图和选择性覆盖率。

- 高不确定性帧优先进入医生复核队列。

- 代理标签只能用于评估模型稳定性，无法校准疾病判断正确性。

结论分类 技术性不确定性可直接实现；临床风险校准需要医生金标准和目标域队列。

## 4.12 三维工作台与术中空间映射

ToothFairy2、nnU-Net和现有CBCT工作台可以支持术前上下颌分割、方向检查、三维表面和候选区证据展示。术中视频与CBCT之间缺少共同坐标系、光学跟踪和目标配准误差验证。

结论分类 术前三维参考可直接保留；实时术中导航需要跟踪硬件、标志物/表面配准、坐标变换和误差验证，当前没有可靠软件替代。

# 五、国内外资料对项目的具体价值

| 资料方向 | 代表来源 | 可用于 | 禁止声称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颌骨自发/四环素荧光 | MRONJ、ORNJ、DCSO研究 | 边界机制、对照方案、未来验证设计 | 等同于企业ICG通道或原创造影剂 |
| 骨靶向近红外探针 | 磷酸化/双膦酸近红外染料 | 候选分子骨亲和端设计 | 已经实现骨髓炎选择性 |
| 细菌靶向探针 | Vanco-800CW、1D9-680、激活型核酸酶探针 | 感染靶向端与验证指标 | 覆盖所有颌骨骨髓炎病原 |
| 公开荧光视频 | OnLume Dryad、OFDVDnet | 双通道融合、去噪、时序与4K/MP4工程 | 真实颌骨骨髓炎术中数据 |
| 骨感染/骨髓炎视频 | PMC论文补充视频 | 真实手术场景、自监督预训练和演示 | 荧光数据或像素级金标准 |
| 手术视频工具 | SAM 2、CVAT、MONAI Label | 标注加速、传播、复核和回灌 | 自动生成医学真值 |
| 实时AI框架 | TensorRT、Holoscan | 低延迟管线与目标硬件基准 | 本项目已达到某一实时帧率 |

# 六、提交前优先级与时间安排

| 时间窗 | 必须完成 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 第1-3天 | 冻结造影剂候选结构、机理、光谱适配与验证矩阵；向企业发送设备问题清单 | 候选方案图、验证表、企业问题清单 |
| 第1-5天 | 完成视频源级重划分、泄漏检查、重训练和阈值扫描 | split manifest、leakage=0、重评估报告 |
| 第4-9天 | 实现最小双通道模型及四组消融；修复多mask全零问题 | 模型代码、checkpoint、adapter、消融表、失败分析 |
| 第6-11天 | 完成真实长MP4、异常编码、4K延迟和资源测试 | P50/P95延迟、显存/RSS、失败恢复记录 |
| 第8-15天 | 按官方三项核心要求形成最终Word/PDF初稿 | 章节完整性检查、引用和医学边界检查 |
| 第16-18天 | 冻结比赛版本、全量测试、录屏和证据包 | Git标签、模型清单、校验和、三分钟演示视频 |
| 第19-20天 | 交叉复核与提交包校验 | Word/PDF一致性、报名表、压缩包可解压和哈希 |

资源取舍 主投入集中于造影剂答题、无泄漏AI证据、双通道融合、设备适配和最终交付。DICOM、远程协作和新的三维视觉效果保持现状，避免消耗核心交付时间。

# 七、企业、医院与实验团队协作清单

## 7.1 企业显微镜团队

- 提供一段原始白光/NIR双通道JPEG或MP4样片及文件说明。

- 确认通道编码、同步、时间戳、帧率、曝光、增益、倍率、工作距离和滤光片曲线。

- 确认第三方候选染料可兼容的激发/发射范围及设备安全边界。

- 安排一次实机导入、播放、分析和导出验证。

## 7.2 医院与医生

- 复核50-100个关键帧和少量CBCT病例，给出接受、修改或驳回状态。

- 确认术中真正关心的输出：暴露骨、灌注信号、边界风险、器械遮挡和不确定性。

- 对最终报告措辞、病例展示和医生复核流程进行医学审阅。

## 7.3 化学与实验团队

- 评估候选结构的合成可行性、纯化和稳定性。

- 测量吸收/发射光谱、量子产率、光稳定性和组织背景。

- 设计羟基磷灰石结合、细菌选择性、细胞毒性和离体组织成像实验。

- 记录阴性、竞争抑制、无菌炎症和多菌种对照。

# 八、证据边界与声明模板

| 场景 | 建议表述 |
| --- | --- |
| ICG输出 | 反映灌注、血管通透性和组织活性差异，用于术中参考和医生复核 |
| AI分割 | 输出视频信号候选区、边界风险和不确定性提示，不作疾病终判 |
| 代理数据指标 | 用于验证工程可运行性、模型训练链路和相对比较，不代表目标域临床性能 |
| 公开异域视频 | 明确公开来源、荧光属性、医学场景和非目标域边界 |
| 三维模型 | 公开异域解剖分割或高阈值硬组织代理；方向和边界需医生/Slicer复核 |
| 候选造影剂 | 文献支持的设计方案及未来验证路径；未完成实物合成时不报告原创实验性能 |

# 九、主要参考资料与链接

官方本地赛题方案：HT-202604成都科奥达光电技术有限公司-面向颌骨骨髓炎的智能化荧光诊疗比赛方案.pdf（本地忽略文件，不外传）

磷酸化近红外骨靶向探针

Vanco-800CW活体细菌成像

Vanco-800CW取出内固定物验证

葡萄球菌植入感染荧光引导清创

MRONJ自发荧光与四环素荧光对照

下颌慢性硬化性骨髓炎荧光引导切除

2025年骨自发荧光与病理相关研究

颌骨放射性坏死荧光引导手术

OnLume荧光视频去噪数据

OFDVDnet荧光手术视频数据

口腔多光谱MODID数据

SAM 2

CVAT

MONAI Label

ICG时间强度曲线归一化

荧光手术定量与报告标准

医学分割置信度校准

NVIDIA Holoscan

ICG骨灌注系统综述

ICG感染组织临床先导研究

# 十、归档结论

项目具备可信的软件工程展示基础。剩余困难中，视频源级重评估、多mask训练修复、双通道模型、ICG动态定量、4K异步AI、最终Word/PDF和版本冻结均可由当前团队推进。造影剂原创验证、真实目标域样本与医生金标准、企业显微镜实机验证需要外部团队参与。

最终提交应完整回答造影剂、多模态处理和AI判读三项核心要求，并逐级标明文献证据、代理工程证据、医生复核证据和真实目标域证据。当前无法取得的证据应明确列为外部依赖与后续验证计划。