面向颌骨骨髓炎的智能化荧光诊疗完整技术方案

赛题编号 HT-202604 | Osteo Vision 颌骨骨髓炎智能化荧光诊疗平台

参赛技术方案

2026-07-11

Table of Contents

摘要	2

1. 官方要求与总体目标	3

1.1 官方一手资料	3

1.2 评审标准映射	3

2. 临床问题与方案定位	3

3. 新型荧光造影剂设计方案	4

3.1 主候选结构	4

3.2 设计依据	4

3.3 外部定量证据摘要	5

3.4 ICG、四环素与骨自发荧光的角色	6

3.5 逐级验证矩阵	6

4. 白光/荧光多模态融合与处理	6

4.1 输入与通道获取	6

4.2 标定与配准	7

4.3 荧光增强、融合与定量	7

4.4 4K 显示与运行策略	7

5. AI 辅助显微成像判读	8

5.1 输出契约	8

5.2 数据分层与无泄漏评估	8

5.3 模型组合	9

5.4 多 mask 训练和医生回灌	9

5.5 不确定性与质量控制	10

6. 企业显微镜集成方案	10

6.1 已覆盖接口	10

6.2 企业需提供的参数	11

6.3 实机验收矩阵	11

7. 当前工程证据	11

7.1 已形成的证据	11

7.2 模型证据边界	12

7.3 仍需外部协作的证据	13

8. 风险、解决路径与止损条件	13

9. 实施计划	13

9.1 比赛提交前	13

9.2 入围后的外部验证	14

10. 交付物与证据索引	14

11. 医学与合规声明	14

12. 主要参考资料	15

附录 A：外部团队资料清单	16

A.1 企业团队	16

A.2 医院与医生团队	16

A.3 化学与实验团队	16

附录 B：Tavily 检索状态	16

摘要

本方案围绕企业荧光手术显微镜，形成“候选近红外造影剂设计、白光/荧光多模态处理、AI 辅助显微判读、4K JPEG 单帧处理、MP4 视频链路、医生复核与证据输出”的完整技术路线。平台接收企业影像系统产生的 JPEG 图片和 MP4 视频，通过通道质控、配准、荧光增强、伪彩融合、关键帧分析、动态时间强度曲线、多 mask 风险提示和医生复核，生成结构化 JSON、量化 CSV、截图、报告与病例证据包。当前已验证公开低分辨率长 MP4 和公开源派生 4K JPEG；企业 3840×2160 MP4 仍待样片测试。

造影剂部分提出 BP-PEG-HCy7-PEG-Vanco 模块化候选：双膦酸/膦酸端提供羟基磷灰石亲和，万古霉素端提供革兰阳性菌细胞壁与生物膜识别，七甲川菁近红外发光端面向企业 ICG 检测窗口设计。该候选目前属于文献支持的分子设计和逐级验证方案，尚无本项目合成、光谱、生物学、安全性或实机实验结果。ICG 用作灌注基线；四环素荧光和骨自发荧光用作坏死骨边界机制、对照组和未来多光谱扩展依据。

软件工程证据来自公开非目标域视频、代理标注、公开 CBCT 和合成压力样本。现有指标用于证明架构、训练、推理、4K 处理和证据导出链路可运行，不能解释为真实术中 ICG 颌骨骨髓炎临床性能。平台输出定位为荧光/灌注信号候选区、骨面待复核门控、边界风险、不确定性和医生复核辅助。

1. 官方要求与总体目标

1.1 官方一手资料

本方案依据两份本地一手资料编制：

- HT-202604成都科奥达光电技术有限公司-面向颌骨骨髓炎的智能化荧光诊疗比赛方案.pdf。

- research/literature/inventory/official/competition_official_technical_document_20260527.pdf。

完整赛题要求同时覆盖三项内容：

- 面向颌骨骨髓炎病灶精准示踪的新型荧光造影剂设计。

- 白光通道、荧光通道等多源图像的获取、配准、融合和术中显示。

- 结合白光与荧光信息的 AI 病灶识别和辅助判读，以叠加提示、风险标注或决策辅助形式呈现。

官方设备边界为 3840×2160 的 4K 摄录系统、USB3.0 存储、JPEG 图片与 MP4 视频。企业资料给出的 ICG 激发范围约为 750–810 nm，发射波长约为 830 nm。

1.2 评审标准映射

| 评审项 | 分值 | 已交付证据 | 尚缺证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新性 | 20 | 骨矿物亲和、感染识别、近红外发光三模块候选；双通道 AI；多 mask；动态量化 | 化学新颖性检索、实物结构和同类探针对照实验 |
| 科学合理性 | 20 | 文献机制、对照设计、无泄漏划分、分层证据和医学边界 | 候选结构图、反应路线评审和定量湿实验 |
| 可行性 | 30 | 4K JPEG 单帧、公开长 MP4、多帧率、回退、adapter、验证矩阵 | 企业 4K MP4、原始双通道、滤光片和目标硬件实测 |
| 应用价值 | 20 | 候选区、边界风险、关键帧复核、量化曲线和证据包 | 医生工作量、复核时间和临床流程改进数据 |
| 完整性 | 10 | 三项核心方案、Word/PDF、证据索引、复现命令和外部资料清单 | 报名表与最终提交压缩包冻结 |

2. 临床问题与方案定位

颌骨骨髓炎、放射性颌骨骨坏死和药物相关性颌骨坏死均存在病灶边界隐匿、坏死骨与炎症组织及活性骨难以稳定区分的问题。ICG 主要反映血流灌注、血管通透性和组织活性差异，局部炎症、充血、水肿、出血、工作距离和曝光参数均会影响信号。

平台提供以下术中参考信息：

- 白光与荧光配准和融合图。

- 荧光/灌注信号候选区 fluorescence_signal_mask。

- 医生或 prompt-assisted 生成并待复核的 bone_gate_mask。

- 综合信号、边界和时序稳定性的 risk_mask。

- 模型过度不确定、通道缺失、时序跳变或域外输入对应的 uncertain_mask。

- 背景扣除、归一化时间强度曲线、达峰时间、上升斜率、AUC 和曲线质量。

所有输出均需医生复核。真实目标域病例、医生像素级标注和前瞻性临床验证尚未取得。

3. 新型荧光造影剂设计方案

3.1 主候选结构

主候选暂命名为 BVN-800，A0 版冻结拓扑为：

Sulfo-HCy7-PEG4-Lys[PEG4-succinyl-alendronate]-CO-NH-Vanco

其中骨亲和端固定采用阿仑膦酸模块，感染识别端采用万古霉素，发光端采用带磺酸基的水溶性七甲川菁骨架，两个功能臂均采用 PEG4 间隔。拟采用 Fmoc-Lys(Alloc)-OH 或同等正交保护的支化赖氨酸作为连接核心。按模块分子量估算，A0 候选约为 2.8-3.2 kDa，整体预计带多负电荷；准确分子式、净电荷和分子量需在供应商原料与连接位点冻结后由化学团队计算。

推荐从可合成性较高的分步路线推进：

- 以正交保护赖氨酸支架分别暴露 α-氨基、ε-氨基和羧基反应位点。

- 一条 PEG4 臂连接 succinyl-alendronate，形成阿仑膦酸骨矿物亲和端。

- 第二条 PEG4 臂连接水溶性 sulfo-HCy7 发光端，目标光谱优先覆盖约 770-830 nm。

- 支架羧基经活化后与万古霉素可用氨基偶联；该连接位点需通过细菌结合实验确认 D-Ala-D-Ala 识别是否保留。

- 以 HPLC、LC-MS、高分辨质谱和必要的 NMR 完成纯度及结构确认。

该结构用于形成“骨表面定位 + 革兰阳性菌相关感染信号”的候选富集机制。分子尺寸、空间位阻、血浆蛋白结合、非特异吸附和组织清除均可能削弱双重识别，需要逐级实验筛选。

3.2 设计依据

| 模块 | 设计依据 | 当前证据等级 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨亲和端 | 膦酸化近红外荧光团可与羟基磷灰石结合并用于骨成像 | 文献证据 | 亲和过强可能造成健康骨背景升高 |
| 感染识别端 | Vanco-800CW 可结合革兰阳性菌细胞壁和相关生物膜，已有植入感染及取出内固定物研究 | 文献与外部临床样本研究 | 对革兰阴性菌覆盖不足，死菌也可能保留结合信号 |
| 发光端 | 七甲川菁类染料可覆盖约 800 nm 近红外窗口，便于向 ICG 通道适配 | 文献和设备参数 | 候选峰值与企业滤光片可能错配 |
| 亲水间隔臂 | PEG 可降低位阻和疏水聚集风险 | 通用化学设计依据 | 可能影响药代与背景清除 |

Vanco-800CW 的外部研究表明，其适合革兰阳性菌和生物膜成像。IRDye800CW 常用光谱峰约为 Ex 778 nm、Em 794 nm。2022 年取出内固定物研究分别使用 IVIS 710 nm 激发与 ICG 发射滤光片，以及术中相机 760 nm 激发与 819/44 nm 发射滤光片；这些参数属于不同设备配置。企业约 830 nm 检测窗口能否覆盖 BVN-800，需要滤光片透过曲线和候选实测光谱共同确认。颌骨骨髓炎可能为多菌种感染，候选方案需要纳入革兰阴性菌、厌氧菌和无菌性骨坏死对照。

3.3 外部定量证据摘要

| 研究 | 外部样本与结果 | 本方案用途 |
| --- | --- | --- |
| Vanco-800CW 取出内固定物研究 | 13 名患者、59 件取出装置；染色与成像流程将结果时间缩短至 30 分钟内；研究同时记录革兰阴性菌覆盖和金标准不足等限制 | 感染识别端、术中相机适配和菌种对照设计 |
| 2025 年 ONJ 骨自发荧光病理研究 | 22 名患者、56 份样本；35 份低荧光样本均为坏死骨；21 份高荧光样本中 18 份为正常活骨 | 坏死骨边界机制、病理对照和出血质控 |
| 2017 年 MRONJ 随机可行性研究 | 比较自发荧光与四环素荧光引导骨切除 | 对照组和未来蓝光通道扩展 |
| ICG 骨灌注系统综述 | 汇总近红外 ICG 骨灌注应用，强调成像协议和量化异质性 | ICG 灌注基线和动态曲线边界 |
| 膦酸化近红外骨成像研究 | 支持膦酸化荧光团对骨矿物的亲和与体内骨成像 | 阿仑膦酸/膦酸骨亲和端依据；具体 HAp 定量仍待复核 |

以上数据均来自外部文献。本项目当前提供设计论证和验证矩阵，官方要求中的原创实验数据仍需化学、微生物、光学和企业团队补齐。

3.4 ICG、四环素与骨自发荧光的角色

- ICG：承担企业设备灌注基线、软件动态量化和融合基线。可显示血流灌注与组织活性变化；缺少颌骨骨髓炎特异性，信号受成像条件影响。

- 四环素荧光：承担活性骨标记机制、对照组和未来蓝光通道扩展。文献支持坏死骨与活性骨边界提示；典型激发位于约 390-430 nm，与 ICG 通道不一致。

- 骨自发荧光：承担无外源药物对照和坏死骨边界机制。2025 年 56 份样本研究中低荧光样本均对应坏死骨，86% 高荧光样本对应正常活骨；出血、血红蛋白吸收和骨硬化可能干扰解释。

3.5 逐级验证矩阵

- 化学确认：对合成产物检查纯度、分子量、结构和批间一致性。纯度与结构通过后进入光谱实验。责任方为化学实验团队。

- 光谱与稳定性：在 PBS、血清和不同 pH 条件下测量吸收/激发/发射峰、量子产率、光漂白、聚集和 24 h 稳定性。晋级条件为峰值覆盖企业通道且背景可控。责任方为化学与光学团队。

- 骨矿物结合：使用羟基磷灰石、去矿化骨和健康骨片测量结合率、洗脱、目标背景比和竞争抑制。相对 dye-only 对照出现可重复增益后晋级。责任方为实验团队。

- 细菌选择性：覆盖金葡菌、表皮葡萄球菌、链球菌、革兰阴性菌和厌氧菌，报告结合强度、CFU 归一化信号、生物膜信号和死菌干扰。责任方为微生物团队。

- 骨感染模型：比较感染骨片、无菌坏死骨、健康骨和炎症软组织。候选信号需要与培养及组织学形成可解释关联。责任方为医院与实验团队。

- 安全性：检查细胞毒性、溶血、局部刺激、药代和器官分布，满足后续伦理与转化要求。责任方为实验与伦理团队。

- 组织仿体：在 NIR 组织仿体和分层骨仿体中测量检测限、线性、深度、均匀性、SNR 和空间分辨率，建立设备参数与可检测浓度范围。责任方为企业与光学团队。

- 企业显微镜：使用原始白光/NIR 双通道检查曝光、增益、工作距离、滤光片透过、串扰和连续稳定性，形成实机参数锁定与重复性记录。责任方为企业团队。

当前团队可以完成候选结构、对照组、实验设计、数据字段和软件分析模板。实物合成、湿实验、安全性和企业实机结果需要外部协作。

4. 白光/荧光多模态融合与处理

4.1 输入与通道获取

平台优先支持官方边界内的 4K JPEG 与 MP4。理想设备接口提供：

- 原始白光帧与原始 NIR 荧光帧分别导出。

- 两通道统一时间戳、帧率或硬件同步信号。

- 曝光、增益、光源功率、倍率、工作距离和滤光片信息。

- ICG 注射剂量、注射时刻和必要的病例协议字段。

若设备仅输出合成 overlay，平台仍可完成视频管理、关键帧分析和证据导出；荧光绝对量化、真实双通道配准和双通道 AI 的证据强度会降低。

4.2 标定与配准

- 静态标定：使用双波段可见标记或多光谱标定板，求取白光/NIR 相机内参、畸变和通道间单应/外参。

- 动态残差校正：采用互信息、ECC 或稠密光流处理轻微组织运动和机械漂移。

- 质量门控：记录重投影误差、互信息增益、有效重叠率和边缘错位；超阈值时显示配准警告并回退为并排显示。

- 坐标保持：4K 图像缩放或 tiling 推理后，将 mask、候选框和 ROI 精确映射回 3840×2160 原始坐标。

4.3 荧光增强、融合与定量

软件处理顺序为：

输入质控 -> 背景估计 -> 强度归一化 -> 荧光伪彩 -> 白光/荧光配准 -> 透明度融合 -> ROI 量化 -> 时间曲线 -> 质量标记

动态曲线必须使用解码帧或医生 ROI 内的图像强度统计。当前 MP4/JPEG 链路采用固定 8-bit luminance 强度域，并在结构化输出中记录来源与单位域。取得企业原始 NIR 通道后，该字段才具备原始荧光强度含义。分割概率只用于候选区和不确定性，禁止写入强度字段。至少两个有效且时间戳不同的关键帧时计算：

- 每帧 P95 强度与背景强度。

- 背景扣除强度。

- 基线到峰值归一化信号。

- 达峰时间 time_to_peak_sec。

- 最大归一化上升斜率。

- 归一化 AUC。

- 重复时间戳、动态范围不足、关键帧稀疏等曲线质量字段。

跨病例比较需要锁定曝光、增益、照明、工作距离、倍率、注射剂量和注射时刻。协议不完整时，曲线仅用于病例内相对变化。

4.4 4K 显示与运行策略

平台采用双速管线：

- 原始 4K 视频由浏览器正常播放。

- AI 在抽取关键帧、缩放帧或 ROI 上异步运行。

- 超过整帧像素阈值时自动启用 patch/tiling。

- 推理失败时保留传统荧光增强、融合和人工 ROI 流程。

- UI 同步显示最近关键帧的 mask、候选区、时间戳和复核状态。

该模式统一表述为 keyframe-based playback analysis。目标硬件完成持续基准前，不声明 4K 全帧 30 FPS AI。

5. AI 辅助显微成像判读

5.1 输出契约

| 输出 | 含义 | 复核边界 |
| --- | --- | --- |
| fluorescence_signal_mask | 荧光/灌注信号候选区 | 反映图像信号，不代表疾病终判 |
| bone_gate_mask | 暴露骨区域门控 | 医生或 prompt-assisted 生成；未复核时标记 review_required |
| risk_mask | 融合信号强度、边界与时序稳定性的风险提示 | 用于复核排序和术中参考 |
| uncertain_mask | 预测熵、TTA 方差、通道缺失、时序跳变和域外风险 | 高不确定区域优先人工检查 |

5.2 数据分层与无泄漏评估

| 数据层 | 当前用途 | 可支持结论 | 禁止扩展的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开荧光手术视频 | 去噪、融合、时序、视频工程、代理分割 | 软件链路和相对算法比较 | 颌骨骨髓炎目标域性能 |
| 公开骨感染/坏死视频 | 场景理解和演示复核 | 接近病种的视觉工程证据 | ICG 特异性和像素金标准 |
| 公开 CBCT | 上下颌解剖分割和三维证据 | 术前解剖工程能力 | 术中空间导航或病灶真值 |
| prompt-assisted mask | 多 mask 训练种子 | 标注工作流和模型闭环 | 医生金标准 |
| 后续医生小金标准 | 关键帧评估和校准 | 受限目标域性能 | 大规模临床有效性 |

所有视频帧先按 source_video_id 或 case_id 分组，再划分 train/val/test。阈值只在验证集选择，测试集用于独立报告。指标包括 Dice、IoU、Boundary F1、空 mask 率、过分割率、ECE、Brier 和视频源级 bootstrap 置信区间。

当前分层数据注册表共 504 条记录，覆盖公开荧光视频、骨髓炎手术视频、代理/半自动 mask、D047 颌骨荧光论文图和 D048 开放临床骨荧光近域图，质量错误为 0，训练准入候选 393 条，目标域记录数为 0。D047/D048 静态复核队列现有 61 条可操作记录：9 条已有原子面板裁剪和自动候选 mask，另外 14 张多面板原图已拆分为 52 条可追溯裁剪建议。52 条建议包括 19 条荧光信号、13 条配对白光、13 条配对荧光和 7 条病理面板，形成 14 个配对 ID；40 条通过自动质量门，12 条保留警告。全部建议和自动 seed 均保持 review_required、training_eligible=false，医生 mask 数量仍为 0。热点代理已扩展为 192 条、48 个来源视频组的 grouped manifest，train/val/test 组级泄漏为 0；边界风险、不确定性和 exposed-bone 代理继续分层保留。训练准入区分 proxy_pretrain、reviewed_finetune 与 independent_evaluation，代理或待复核标签无法进入后两档。

平台 /dataset-review 静态数据复核工作台直接加载 61 条可操作记录。自动建议以橙色虚线显示，当前裁剪以绿色实线显示；复核人员可接受建议或保存修改，并确认面板类型、白光/荧光 pair_id 和配对可信度。后端检查裁剪边界、最小尺寸、面积比例、长宽比、近整图、边框残留和建议身份；保存后仍保持 mask 待复核和训练禁入。原子面板进入自动 seed 和原始像素比例二值 mask 编辑。seed 与 reviewed manifest 保留来源、许可、来源组、权重及双 checksum，并接入分层注册表默认构建路径。当前尚未提交真实人工 mask。

5.3 模型组合

- 主线关键帧模型：convnext2d_keyframe_proxy_segmenter，负责稳定输出荧光信号候选区、概率图、风险和不确定性。

- 多 mask 候选：video_signal_multimask，独立输出 fluorescence 与 bone gate 两个头；bone gate 保持 review_required，通过晋级门槛后方可替换主线能力。

- 双通道候选：白光编码器学习骨面、器械和纹理，荧光编码器学习强度与灌注特征，中间或早期融合后输出候选区。

- 传统回退：阈值、形态学、伪彩、人工 ROI 和医生复核在 AI 不可用时继续运行。

当前双通道训练中的白光来自源图亮度代理，四组消融用于验证架构与接口。后端必须同时满足 enabled、runtime_allowed、checkpoint 存在和 adapter warmup 可用，才允许执行候选模型。当前双通道配置为 runtime_allowed=false，病例分析记录跳过原因、adapter 状态、合成白光边界和传统融合回退可用状态。

多 mask 的 150 条监督记录当前均为 review_required。bone gate 过拟合探针曾出现预测阳性比例接近 1.0 和过分割率 1.0，说明该头存在退化风险。当前 runtime_allowed=true 只用于显式选择的候选 adapter smoke；candidate_only=true、mainline_replacement_allowed=false 和 checkpoint_runtime_allowed_at_training=false 共同记录其尚未取得主线晋级资格。

5.4 多 mask 训练和医生回灌

训练样本保留 accepted、modified、rejected、review_required 状态和样本权重：

- accepted 与 modified 进入高权重训练集。

- rejected 进入负例或错误分析。

- review_required 保留为低权重种子，不能表述为医生标注。

医生标注流程采用模型选帧、SAM 2/CVAT 传播与人工修改相结合的方式，优先复核高不确定、时序跳变和边界模糊关键帧。

5.5 不确定性与质量控制

技术不确定性由温度缩放后的预测熵、TTA 方差和时序稳定性共同生成。报告 ECE 与 Brier 用于描述代理任务中的置信度校准。真实疾病判断校准仍需目标域医生金标准。

以下情况直接提高复核优先级：

- 通道缺失、严重配准失败或曝光饱和。

- 关键帧 mask 面积突变或候选框漂移。

- 输入与训练代理域差异明显。

- 多模型结果冲突。

- bone gate 尚未人工复核。

6. 企业显微镜集成方案

6.1 已覆盖接口

- 3840×2160 JPEG 上传与全分辨率输出。

- 公开 2048×1536/1280×720 长 MP4 上传、解码、关键帧抽取、同步播放分析和证据导出。

- 通用 OpenCV 有界实时输入，支持本地采集设备索引、RTSP、HTTP、HTTPS 和本地视频源。

- 实时关键帧进入分割、风险、不确定性、动态量化和证据输出，并记录丢帧、断流、采集时间、推理完成帧龄和显示许可。无法匹配采集帧、帧身份冲突、缺少显式显示许可及全部结果过期均采用失败闭合策略。

- 强制 tiling、坐标回映、失败回退和结构化 manifest。

- 白光/荧光图像融合、伪彩、ROI 量化和动态曲线。

- AI 候选区、医生复核状态和证据报告。

当前验证范围包含 4K JPEG 单帧、低分辨率长 MP4，以及合成本地 MP4 的 capture-to-analysis 实时流 smoke。帧龄超过配置上限时，结果标为不可显示并退出候选区；全部结果过期时 run 标记为 failed，病例不晋级，旧帧 AI artifact 与决策摘要不发布。浏览器摄像头仍属于本地预览，后端帧传输尚未连接。企业 3840×2160 MP4、采集接口和连续实机稳定性等待原始样片及接口资料。

6.2 企业需提供的参数

- 白光与 NIR 是否能够分别导出原始帧。

- 两通道同步方式、时间戳精度和丢帧策略。

- ICG 激发滤光片、二向色镜和发射滤光片的完整透过曲线。

- 相机传感器、位深、压缩参数、色彩空间和 MP4 编码器。

- 曝光、增益、光源功率、倍率和工作距离的读取或锁定方式。

- 典型与极端样片：静态 JPEG、短 MP4、长 MP4、快速移动、出血、低信号和过曝场景。

- 目标工作站 CPU、GPU、内存和操作系统。

6.3 实机验收矩阵

| 类别 | 验收项 | 记录方式 |
| --- | --- | --- |
| 光学 | 检测限、线性、均匀性、SNR、空间分辨率、串扰 | 组织仿体和标定板报告 |
| 通道 | 时间同步、帧丢失、配准误差 | 原始双通道 manifest |
| 视频 | 编码兼容、长视频稳定性、异常帧回退 | 解码与端到端性能报告 |
| AI | whole-frame/tiling 选择、P50/P95、内存峰值 | 目标硬件 benchmark |
| 显示 | 原视频播放、关键帧同步、overlay 与医生复核 | UI 截图和操作记录 |
| 造影剂 | 激发/发射匹配、组织仿体检测范围 | 光谱与显微镜适配报告 |

7. 当前工程证据

7.1 已形成的证据

- research/reports/planning/official_competition_problem_alignment_20260704_zh.md：官方对齐记录，用于复核三项核心内容和五项评审标准。

- research/reports/modeling/r01_r08_remediation_20260710_zh.md：R01-R08 修复报告，属于代理工程证据，完成范围需结合当前测试与数据边界解释。

- research/reports/modeling/keyframe_threshold_eval_20260710_grouped_test/：无泄漏关键帧评估，指标来自 D046 非目标域伪标注。

- research/reports/modeling/dual_channel_ablation_20260710_dual_channel.json：双通道消融，白光通道来自亮度合成代理。

- research/reports/modeling/video_signal_multimask_v2_training_20260710_multimask_v2_grouped.json：多 mask 训练，bone gate 仍为待复核种子，并存在过分割风险。

- tools/run_keyframe_tiling_smoke.py：4K tiling 入口，用于关键帧坐标和全分辨率输出验证。

- research/reports/modeling/public_video_dynamic_quantification_20260711_zh.md：动态量化报告，使用 OFDVDnet 真实公开视频链路和 8-bit luminance，曲线质量为 limited。

- src/models/adapters.py 与 configs/inference/osteo_vision.yml：模型运行许可记录，覆盖 checkpoint、runtime_allowed、候选选择和 warmup 边界。

- research/reports/modeling/public_video_4k_validation_20260711_zh.md：公开真实视频验证，覆盖 OFDVDnet 离体荧光代理与胫骨骨髓炎无荧光公开视频。

- research/reports/modeling/d047_pmc_jaw_fluorescence_dataset_20260711_zh.md：10 张颌骨荧光论文图的下载、许可、人工复核队列、注册表接入和训练门控记录。

- research/reports/modeling/d048_open_clinical_bone_fluorescence_dataset_20260711_zh.md：18 张开放临床骨荧光近域图、15 条复核种子和 2 个颌骨工程裁剪的来源及边界记录。

- src/datasets/training_admission.py：统一注册表到 keyframe 训练的三档准入门，记录来源、许可、checksum、复核状态、分组切分和 registry/quality SHA256。

- backend/src/services/active_review_queue.py 与 tools/build_keyframe_training_manifest_from_review.py：医生复核回灌的逐样本许可、来源组、采样权重、mask 质量和 checksum 门控。

- src/io/live_stream.py 与 tests/smoke/test_live_stream_analysis.py：有界实时采集、超时、丢帧、帧龄门控及 capture-to-analysis smoke。

- src/datasets/static_panel_detection.py、tools/build_static_panel_crop_suggestions.py、backend/src/services/static_dataset_review.py 与 frontend/src/components/StaticCropEditor.vue：D047/D048 14 张多面板原图形成 52 条可追溯原子裁剪建议，并支持建议接受/修改、双通道配对、自动 seed、静态 mask 复核和 manifest 输出。

公开真实视频验证覆盖两个超过 60 秒的 MP4、15/29.97 FPS 原始视频、6/29.97 FPS 派生视频、不可读 H.264 失败记录、公开来源帧派生 3840×2160 JPEG、三次 45-tile 推理、缺 checkpoint 回退和八次短时内存观察。4K 单关键帧端到端耗时为 3.94-4.28 秒，模型概率推理为 1.52-1.56 秒；该结果支持异步关键帧分析。

7.2 模型证据边界

当前可报告的模型结果均来自公开异域或代理任务。历史 Dice 0.9093 已降级为历史代理结果。新的无泄漏指标、双通道消融、多 mask 指标和 4K 性能均需要同时展示数据来源、分组策略、阈值来源、checkpoint SHA256、运行配置和非目标域说明。

7.3 仍需外部协作的证据

| 外部证据 | 当前状态 | 最小可用交付 |
| --- | --- | --- |
| 候选造影剂实物 | 未合成 | 结构确认、光谱、HAp 结合和细菌选择性初步结果 |
| 真实目标域病例 | 暂缺 | 脱敏白光/NIR JPEG 或 MP4，病例协议和来源说明 |
| 医生金标准 | 暂缺 | 关键帧、ROI/mask、accepted/modified/rejected 状态 |
| 企业原始双通道 | 暂缺 | 同步样片、设备元数据、滤光片曲线和曝光参数 |
| 企业实机 benchmark | 暂缺 | 目标硬件 P50/P95、持续内存、失败回退和显示检查 |

8. 风险、解决路径与止损条件

- 原创造影剂缺实物。结论分类：需实验团队配合。执行路径：冻结 BVN-800 A0 候选、单功能对照和验证矩阵。止损条件：提交前无实验时，只报告设计论证与外部验证计划。

- 真实目标域数据缺失。结论分类：当前无可靠替代。执行路径：公开荧光代理、骨感染/坏死公开视频和 CBCT 派生数据分层使用。止损条件：禁止生成目标域临床性能结论。

- 医生标注暂缺。结论分类：需医院配合。执行路径：prompt-assisted 预标注和高不确定关键帧复核。止损条件：未复核样本保持 review_required。

- 双通道原始数据缺失。结论分类：需企业配合。执行路径：合成白光代理验证架构，并保留传统融合。止损条件：双通道 AI 持续受运行许可控制。

- 4K 实时压力。结论分类：当前可直接推进。执行路径：keyframe、ROI、tiling、异步队列和回退。止损条件：无目标硬件时保持关键帧分析表述。

- ICG 定量跨病例不稳定。结论分类：只能降低风险。执行路径：背景扣除、归一化曲线和协议锁定。止损条件：采集参数缺失时仅作病例内相对解释。

- 多菌种感染。结论分类：当前无单一可靠替代。执行路径：万古霉素端作为革兰阳性主候选，并建立革兰阴性和厌氧菌对照。止损条件：不声明全病原覆盖。

9. 实施计划

9.1 比赛提交前

- 冻结候选造影剂结构、机理、对照组和验证矩阵。

- 完成动态强度链路、双通道运行许可、多 mask adapter、4K JPEG 单帧和公开长 MP4 验证。

- 生成最新模型清单、checkpoint SHA256、阈值来源和测试报告。

- 完成最终 Word、PDF、证据索引和逐页渲染检查。

- 向企业、医院和实验团队发出最小资料清单并设置明确反馈截止点。

9.2 入围后的外部验证

- 合成并筛选 BVN-800 及单功能对照分子。

- 获取企业原始双通道样片和滤光片参数，完成组织仿体及实机标定。

- 建立小规模脱敏目标域病例与医生关键帧金标准。

- 开展目标域阈值校准、失败模式分析和前瞻性验证方案设计。

10. 交付物与证据索引

最终提交包包括：

- 中文技术方案 Word。

- 中文技术方案 PDF。

- 工程证据索引 JSON/Markdown。

- 内部验证记录 internal_verification_20260711_zh.md。

- 模型清单与 checkpoint SHA256。

- competition_evidence_index_20260711.json 与中文 Markdown 索引。

- 数据来源和公开视频验证 manifest。

- 关键测试命令、结果和已知基线问题。

- 企业、医院和实验团队资料清单。

证据分为四层：

- 文献证据：候选造影剂、ICG、四环素、自发荧光、量化和标准化依据。

- 代理工程证据：公开异域数据、代理标注、模型消融、4K 和视频链路测试。

- 医生复核证据：后续 accepted/modified/rejected 关键帧与 ROI。

- 企业实机证据：后续原始双通道、组织仿体、目标硬件和滤光片适配结果。

11. 医学与合规声明

Osteo Vision 为面向竞赛和研发验证的平台软件。平台结果用于荧光/灌注信号观察、风险提示、医生复核和工程验证，不能替代临床诊断、病理、微生物培养或医生手术判断。候选造影剂尚未完成本项目实物验证，不得用于人体。公开异域数据、代理标注和 CBCT 工程结果不得包装为真实术中 ICG 颌骨骨髓炎病例证据。

12. 主要参考资料

- 官方赛题方案：HT-202604 面向颌骨骨髓炎的智能化荧光诊疗方案，2026。

- 赛题方手术显微镜基本参数与荧光资料，2026-05-27。

- Phosphonated Near-Infrared Fluorophores for Biomedical Imaging of Bone. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.201404930

- Real-time in vivo imaging of invasive- and biomaterial-associated bacterial infections using fluorescently labelled vancomycin. DOI: https://doi.org/10.1038/ncomms3584

- Bacteria-targeted fluorescence imaging of extracted osteosynthesis devices for rapid visualization of fracture-related infections. DOI: https://doi.org/10.1007/s00259-022-05695-y

- Comparison of two fluorescent probes in preclinical imaging and image-guided debridement of staphylococcal biofilm implant infections. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-78362-7

- Comparison of auto-fluorescence and tetracycline fluorescence for guided bone surgery of MRONJ. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27856150/

- Fluorescence-guided bone resection in diffuse chronic sclerosing osteomyelitis of the mandible. PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4628814/

- Autofluorescence-Guided Surgery in ONJ: correlation with histopathology in 56 samples. DOI: https://doi.org/10.3390/life15050686

- Fluorescence-guided surgery for osteoradionecrosis of the jaw. DOI: https://doi.org/10.1177/03000605221104186

- Near-Infrared Fluorescence with ICG to Assess Bone Perfusion: A Systematic Review. DOI: https://doi.org/10.3390/life12020154

- Setting Standards for Reporting and Quantification in Fluorescence-Guided Surgery. DOI: https://doi.org/10.1007/s11307-018-1220-0

- Confidence Calibration and Predictive Uncertainty Estimation for Deep Medical Image Segmentation. DOI: https://doi.org/10.1109/TMI.2020.3006437

- ICG time-intensity curve normalization study. PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10209496/

- OnLume fluorescence video denoising data. DOI: https://doi.org/10.5061/dryad.8gtht76x9

- OFDVDnet fluorescence surgery video data. DOI: https://doi.org/10.5061/dryad.v6wwpzh3w

- SAM 2: https://github.com/facebookresearch/sam2

- CVAT: https://github.com/cvat-ai/cvat

- MONAI Label: https://github.com/Project-MONAI/MONAILabel

- NVIDIA Holoscan SDK: https://developer.nvidia.com/holoscan-sdk

附录 A：外部团队资料清单

A.1 企业团队

- 原始白光/NIR 同步 JPEG 或 MP4 样片。

- 滤光片、二向色镜、激发光源和传感器光谱参数。

- 曝光、增益、倍率、工作距离、编码器和时间戳说明。

- 目标工作站配置与可安排的实机测试窗口。

A.2 医院与医生团队

- 脱敏病例基本信息和影像协议。

- 关键帧、ROI/mask、复核状态和失败样本。

- ICG 给药、注射时刻、曝光和工作距离记录。

- 病理、培养或随访结果的最小关联字段。

A.3 化学与实验团队

- 候选结构的合成可行性、反应位点和纯化建议。

- 光谱、稳定性、HAp 结合和细菌选择性实验。

- 细胞毒性、溶血、组织仿体和必要动物伦理路径。

附录 B：Tavily 检索状态

2026-07-11 尝试使用 Tavily Research 与 Tavily Search 核验造影剂、动态量化和标准化资料，接口返回套餐用量上限错误。后续核验使用本地论文清单、Crossref、Europe PMC、PubMed、PMC、Dryad 和官方开源项目链接完成，所有新增结论仍需在正式提交前进行参考文献格式复核。